DA -AZP- 380- 7/2/2011						               Tarnowskie Góry, 04.04.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  urządzeń  hydroterapeutycznych GCR/19/ZP/2011

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W  specyfikacji technicznej wymienione są Urządzenia do hydromasażu bez kontaktu z wodą wraz z panelem sterującym. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymagań technicznych dotyczących tego urządzenia:

1. Co Zamawiający może określić wymagania co do panelu sterującego?

2. Czy Zamawiający może określić wymagania co do systemu chłodzącego?

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie chłodzone wodą z sieci wodociągowej?

Odpowiedź brzmi:

Ad1.) Panel sterujący winien składać się z ekranu dotykowego z wbudowanym komputerem, z regulacją położenia ekranu względem leżyska, oprogramowanie pod względem planowanych parametrów masażu opracowane w języku polskim. Minimalne parametry programowane winny uwzględniać: określone strefy masażu, wartości czasu, prędkości przesuwania się dysz masujących, zapewniać zarówno masaż całego ciała, wybranego odcinka ciała oraz masaż punktowy, między innymi   funkcję masażu jednokierunkowego (drenaż limfatyczny). Urządzenie winno posiadać minimalnie 10  gotowych programów zabiegowych.

Ad2.) Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system chłodzący przy istniejącej możliwości regulacji temperatury wody w zakresie 29 do 40 stopni, skokowość minimum  10C , ponadto winna istnieć regulacja siły strumienia (regulacja siły bodźca masującego). Urządzenie winno posiadać zewnętrzny agregat chłodzący zapewniający stałą temperaturę wody bez możliwości ciągłego poboru wody zimnej z sieci. Ponadto agregat chłodzący powinien zapewnić odpowiednie ciśnienie powyżej 2 bar.

Ad3.) Zamawiający nie dopuści  urządzenia chłodzonego wodą w sposób stały z sieci wodociągowej z uwagi na powstające dodatkowe koszty zużycia wody.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji  Przetargowej