DA- AZP- 380- 14/5/2012						                Tarnowskie Góry, 01.10.2012r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych  GCR/51/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do glukometrów, w których korekta wyniku w stosunku do warności  hematokrytu zawiera się w przedziale 25-55% ?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza paski do glukometrów, w których korekta wyniku w stosunku do warności hematokrytu zawiera się w przedziale 25-55%

- Czy Zamawiający może uściślić, co rozumie pod pojęciem „zabezpieczenia paska pomiarowego przed wpływem tlenu”?

Odpowiedź brzmi: Paki testowe dzięki swojej budowie (właściwościom chemicznym) są zabezpieczone przed wpływem tlenu atmosferycznego co utrzymuje ich „trwałość” po kolejnych otwarciach opakowania pasków i nie wpływa na wartość pomiarów.

- Czy Zamawiający dopuści paski, których zakres temperatur przechowywania wynosi 2 - 32 0C ?

Odpowiedź brzmi: Tak, zakres temperatur przechowywania pasków i samego pomiaru (temp. otoczenia) może być w granicach 2 - 32 0C.

- Czy Zamawiający może uściślić, co rozumie pod pojęciem „automatyczne oznaczanie wyników pomiaru materiału kontrolnego”?

Odpowiedź brzmi: Pod pojęciem „automatyczne oznaczanie wyników pomiaru materiału kontrolnego” Zamawiający rozumie, że glukometr nie posiada odrębnego programu dla pomiarów na materiale kontrolnym (płyny kontrolne), który trzeba uruchamiać przed takim pomiarem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w przetargu Pakiet nr 1 poz. F (Rozdz. III pkt 3 lit. f) SIWZ)  glukometru, którego zakres korekty hematokrytu wynosi 20-60% ( z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipoglikemicznych zakres hematorytu 20-60% jest wystarczający do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr).

Odpowiedź brzmi: Tak , Zamawiający dopuszcza glukometr, którego zakres korekty hematokrytu wynosi 20 -60%.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w przetargu Pakiet nr 1poz.G (Rozdz. III pkt 3 lit. g) SIWZ)  glukometru, , którego  zakres pomiaru wynosi 20-600 mg/dl ; zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl ; od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta,  zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię.  W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.

Odpowiedź brzmi: Tak , Zamawiający dopuszcza glukometr, którego zakres pomiaru wynosi 20-600 mg/dl.

Pakiet nr 3 poz. 2

- Proszę o uwzględnienie oferty na dostawę materiałów medycznych pomimo braku załączonej próbki kleju.

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty bez załączonej próbki kleju.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2012r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................