DA- AZP- 380- 15/5/2013						                   Tarnowskie Góry, 28.08.2013r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/58/ZP/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 1 – Defibrylator

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który nie posiada możliwości rozbudowy o moduł CO2?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3 - Stół do ćwiczeń wg metody Bobath

2. Czy Zamawiający dla stołu do ćwiczeń dopuści regulację wysokości w zakresie 54-110?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje regulację wysokości stołu do ćwiczeń wymaganą w SIWZ, z uwagi na wysokość posiadanych wózków inwalidzkich (47cm - odległość siedziska od podłoża), celem stworzenia warunków łatwiejszego przejścia pacjenta z wózka na stół rehabilitacyjny i odwrotnie.  Ponadto ćwiczenia wg metody Bobath w siadzie między innymi  bazują na docisku stóp do podłoża, co w warunkach szpitalnych ma istotne znaczenie dla pacjentów o niskim wzroście.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2013r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................