DA- AZP- 380- 8/17/15						                Tarnowskie Góry, 06.11.2015r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych GCR/36/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

CZĘŚĆ  NR 17

- Czy Zamawiający w części nr 17 dopuści system, który nie interferuje z galaktozą przy stężeniu galaktozy we krwi <15 mg/dL (<0,83 mmol/L) oraz który nie interferuje po dożylnym stosowaniu kwasu askorbinowego przy stężeniu we krwi nie przekraczającym 3 mg/dl?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści test paskowy, którego wielkość umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób ręczne jego usunięcie i nie wpływa na zabrudzenie układu pomiarowego i całego glukometru?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system, w skład którego wchodzą płyny kontrolne o dwóch poziomach stężenia glukozy: niskim i wysokim i których trwałość jest do daty ważności na opakowaniu, a po otwarciu do 3 miesięcy?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby test paskowy po pierwszym otwarciu fiolki posiadał przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie  wymaga, ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system spełniał następujące parametry:

  - Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa

  - Zakres hematokrytu min. 10-65%

  - Czas pomiaru 5 sekund

  - Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

  - Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl

  - Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania pomiaru: 8o-44oC

  - Brak konieczności kodowania

  - Automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska

  - Dokładność pomiaru zgodna z wymogami normy ISO 15197:2013

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza jedynie parametry, które mieszczą się w opisanych wymaganiach.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przekazane w użyczenie  glukometry posiadały podświetlany ekran?

- Odpowiedź brzmi: Zamawiający wymaga, aby wyświetlany wynik był wyraźny i czytelny.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przekazane w użyczenie  glukometry posiadały gumowaną obudowę, która umożliwia pewny chwyt?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie  wymaga.

CZĘŚĆ  NR 6

- poz 1. Czy Zamawiający dopuści siatki o szerokości max, 15mm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- poz 2. Czy Zamawiający dopuści siatki o szerokości w przedziale 10-25mm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- poz 3. Czy Zamawiający dopuści siatki o szerokości w przedziale 15-35mm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- poz 4. Czy Zamawiający dopuści siatki o szerokości w przedziale 40-26mm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- poz 5. Czy Zamawiający dopuści siatki o szerokości w przedziale 50-95mm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ  NR 11

- poz 1. Czy Zamawiający dopuści kompresy 10cm x 10 cm pakowane a’5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ  NR 12

- poz 1. Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ  NR 15

- poz 1-3. Czy Zamawiający dopuści opatrunki na kleju akrylowym?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- poz 3. Czy Zamawiający dopuści opatrunki  pakowane a’30 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem										                                          Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206

dn. ………………………2015r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:......................................